ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ. АТМОСФЕРА. 
ПРИБОРЫ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ 
ВОЗДУХА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 17.2.6.01-86

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ОХРАНА ПРИРОДЫ. АТМОСФЕРА. ПРИБОРЫ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ Общие технические требования Nature protection. Atmosphere. Devices for air sampling in settlements. General technical requirements | ГОСТ 17.2.6.01-86 |
| --- | --- |

Дата введения 01.07.87

1. Настоящий стандарт распространяется на приборы для отбора проб воздуха населенных пунктов (далее - аспираторы) с целью дальнейшего лабораторного анализа.

Стандарт устанавливает общие технические требования к аспираторам, используемым для наблюдения и контроля качества окружающего воздуха в населенных пунктах.

Стандарт не распространяется на аналогичные устройства, применяемые при анализе воздуха производственных помещений, уникальные или выпускаемые небольшими партиями аспираторы, предназначенные для научно-исследовательских работ.

Пояснения терминов, используемых в настоящем стандарте, приведены в приложении.

Требования пп. 9, 10, 13, 14 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования - рекомендуемыми.

2. Аспираторы следует изготовлять следующих видов:

в зависимости от продолжительности отбора проб:

для отбора разовых проб,

для отбора среднесуточных проб;

в зависимости от расхода воздуха при отборе проб:

малорасходные - при расходе менее 10 дм3/мин,

среднерасходные - при расходе 10-500 дм3/мин,

высокорасходные - при расходе более 500 дм3/мин;

в зависимости от источника энергии:

сетевые,

аккумуляторные,

универсальные;

в зависимости от объекта отбора проб:

для отбора проб газовых примесей,

»	»	» аэродисперсных примесей (допускается изготовлять комбинированные приборы);

в зависимости от способа управления:

автоматические,

неавтоматические;

в зависимости от назначения:

одноканальные,

многоканальные;

в зависимости от способа использования:

лабораторные,

переносные,

автономные,

устанавливаемые на транспортные средства.

3. Аспираторы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технических условий на аспираторы конкретных типов, по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

1, 2, 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Аспираторы для отбора разовых проб должны обеспечивать возможность непрерывной работы в течение 20 мин (не менее) в присутствии оператора.

5. Автоматические аспираторы для отбора среднесуточных проб должны обеспечивать:

возможность работы без оператора в течение 24 ч (не менее);

возможность кратковременных остановок для смены оператором поглотительных приборов или фильтров;

непрерывный или циклический автоматический режим работы.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. (Исключен, Изм. № 1).

7. Аспираторы должны быть снабжены:

встроенными устройствами для измерения объема отобранной пробы

или расходомером для определения объема вычислением по измеренным расходу и продолжительности отбора проб,

или устройством для поддержания заданного значения расхода.

8. Аспираторы должны обеспечивать возможность плавного или дискретного изменения расхода воздуха в каждом канале отдельно.

9. Предел допускаемой основной приведенной погрешности аспиратора в нормальных условиях ±5 %.

10. Значения допускаемых дополнительных погрешностей аспираторов не должны превышать половины основной приведенной погрешности и устанавливаются в технических условиях на аспираторы конкретного типа.

11. Газовые магистрали должны быть герметичными. Изменение давления в них при разряжении 7840-9810 Па не должно превышать 980 Па в течение 20 мин или 2,5 % максимального расхода воздуха, соответствующего максимальному перепаду давления.

12. Аспираторы должны обеспечивать отбор проб воздуха при температуре 2-50 (С, относительной влажности 30-100 % и давлении 82,5-106,7 кПа. Значения параметров анализируемого воздуха, отличающиеся от приведенных выше, устанавливают в технических условиях на аспираторы конкретного типа.

13. Требования к электробезопасности и защитному заземлению аспираторов - по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12997.

14. Требования к электрической прочности и электрическому сопротивлению изоляции аспираторов - по ГОСТ 12997. Изоляция между корпусом и изолированными по постоянному току электрическими цепями должна выдерживать действие испытательного напряжения 1000 В частотой 50 Гц.

15. По устойчивости к климатическим воздействиям аспираторы должны соответствовать:

лабораторные - группе исполнения В4 ГОСТ 12997;

переносные (автономные) и устанавливаемые на транспортные средства - группе исполнения С1 ГОСТ 12997.

16. Требования к аспираторам в транспортной таре - по ГОСТ 12997.

9-16. (Измененная редакция, Изм. № 1).

17. При транспортировании упакованные аспираторы должны выдерживать воздействие транспортной тряски ускорением 30 м/с2 и частотой 80-100 ударов в минуту.

18. (Исключен, Изм. № 1).

19. Средняя наработка на отказ - не менее 10000 ч, а средний срок службы - не менее 6 лет.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

20. (Исключен, Изм. № 1).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 
Справочное

# ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Аспиратор | Прибор, предназначенный для измерения объема пробы анализируемого воздуха и ее отбора при помощи улавливающих устройств |
| Разовая проба воздуха | Проба, отбираемая в течение короткого промежутка времени, не превышающего 1 ч |
| Среднесуточная проба воздуха | Проба, отбираемая в течение 24 ч непрерывно или с равными интервалами между отборами равной продолжительности |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды

РАЗРАБОТЧИКИ

М. Е. Берлянд, д-р физ.-мат. наук (руководитель темы); Н. Н. Александров, канд. физ.-мат. наук; Н. Ш. Вольберг, канд. техн. наук; М. Ю. Горина, канд. хим. наук

2. ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды

Председатель Ю. А. Израэль

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1986 г. № 1751

4. ВЗАМЕН ГОСТ 17.2.6.01-80

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | 13 |
| ГОСТ 12997-84 | 13, 14, 15, 16 |

6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 05.03.92 № 198

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1996 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1992 г. (ИУС 6-92)